## Configurator
ООО «ЛАНФОР» — КОНФИГУРАТОР КОМПЛЕКТАЦИИ Мультианализатор элегаза Multi-3
1. Данные заказчика
Организация
Контактное лицо
Телефон / E-mail
Город/адрес поставки
2. Исполнение (R)
| Исполнение | Multi-3R | Выберите
«R» означает наличие блока рециркуляции (возврата пробы газа): отобранный SF₆ после анализа возвращается обратно в оборудование. Это конструктивное исполнение и не влияет на нормируемые МХ.
3. Выбор набора измерений
| Если Multi-3R: набор фиксированный | Нормируемые: H2O(точка росы)+SF6+SO2; Диагностика: H2S/CO/HF; Опция: CF4; Air недоступен | Выбор опции CF4 ниже
| Опция CF4 для Multi-3R | С CF4 | Только при Multi-3R
| Если Multi-3 (без R): вариант (1–9) | 4 | Выберите из списка
| Авто-расшифровка выбранного набора (для КП) | Нормируемые: H2O(точка росы)+SF6+SO2; Диагностика: H2S/CO/HF; Опция: CF4; Air: недоступен | Заполняется автоматически
3.1. Варианты для Multi-3 (без рециркуляции)
| Вариант | Набор каналов
| 1 | SF6 (чистота)
| 2 | SF6 + CF4
| 3 | SF6 + CF4 + Air
| 4 | H2O + CF4 + Air
| 5 | H2O + CF4 + Air + Продукты разложения (SO2, H2S, CO, HF)
| 6 | H2O + SF6
| 7 | Продукты разложения (SO2, H2S, CO, HF)
| 8 | H2O + SF6 + Продукты разложения (SO2, H2S, CO, HF)
| 9 | H2O + SF6 + CF4 + Продукты разложения (SO2, H2S, CO, HF)
4. Примечание по каналам
H2S/CO/HF входят в «продукты разложения». В Multi-3R эти каналы присутствуют всегда (диагностические). В Multi-3 они присутствуют только в вариантах 5, 7, 8, 9.
5. Соединения/клапаны (не влияют на код комплектации)
| Комплект соединений | Универсальный комплект соединений | Для подбора фитингов
Если «Под конкретный клапан заказчика», укажите тип/марку/размер/резьбу и (при наличии) приложите фото:
6. Услуги
| Поверка при поставке | Поверка при поставке | В стадии оформления
| Обучение персонала | Нет | Видео или выезд
7. Комментарии
Комментарий заказчика (сроки, условия, доп. требования):
8. Заказной номер / код комплектации (авто)
| Заказной номер (авто) | M3R-STD-CF4-V | Скопируйте в КП/счёт
Примечание: Air недоступен при Multi-3R. Для Multi-3 варианты 3–5 включают Air.
Примечание: Заказной номер используется для коммерческих целей. Тип — Multi-3; исполнения Multi-3/Multi-3R. Нормируемые каналы (для реестра): H2O (точка росы), SF6, SO2. Остальные — диагностические.

## Справка по газам
Параметр | Зачем измерять / что показывает
H2O (точка росы) | Контроль влагосодержания в элегазе. Влага ухудшает изоляционные свойства и способствует образованию HF; важна для предотвращения коррозии и повреждения изоляции.
SF6 (чистота) | Контроль объемной доли элегаза. Снижение чистоты указывает на разбавление воздухом/примеси, ухудшение изоляции и необходимость обслуживания.
SO2 | Основной индикатор разложения SF6 при электрической дуге/разрядах. Используется для диагностики состояния выключателя и оборудования после аварийных коммутаций.
H2S | Маркер сернистых соединений при глубоком разложении. Используется для ранней диагностики повреждений и оценки загрязнения.
CO | Косвенный индикатор разложения/старения материалов и загрязнений; может указывать на разрушение органических компонентов или загрязнение.
HF | Опасный коррозионно-активный продукт, формируется при разложении SF6 при наличии влаги. Риск коррозии и деградации изоляции.
CF4 | Маркер термического разложения SF6. Используется для расширенной диагностики после перегревов/разрядов и при лабораторном анализе.
Air | Оценка наличия воздуха в SF6. Помогает выявлять подсосы, утечки и контроль качества заправки.